## Lisez-moi
Version 11/2022 | Validé et vérifié par ARS-DOS-PHARMACIE & ARS-DOS-AUTORISATION
INSTRUCTION | AIDE AU REMPLISSAGE
DEPOT DU DOSSIER | ELEMENTS ATTENDUS DE LA PART DE L'ETABLISSEMENT
Le présent document accompagne la demande d'autorisation ou de modification d'autorisation signée par le représentant légal de l'établissement demandeur. | Pour chaque onglet la colonne à remplir s'intitule "Eléments apportés par l'établissement".
Les onglets 0 à 7 sont à remplir par l'établissement. | Chaque item des onglets 1 à 6 correspond à un attendu imposé par la réglementation.
Des documents seront à transmettre afin de pouvoir déclarer votre dossier complet. A minima votre dossier devrait comprendre : - organigramme hiérarchique et fonctionnelle de l'ensemble du personnel de la stérilisation - Plans de formation pour l'année N et N-1 - Plans de masse situant les locaux au sein de l'établissement - Plans côtés et détaillés permettant de distinguer la destination des pièces, les flux de matières et de personnel - Plans figurant les circuits aérauliques et la pression par pièce - La dernière qualification de la ou des ZAC - Fiche de poste des personnels affectés à la stérilisation - liste des procédures et modes opératoires - Toutes procédure ou mode opératoire couvrant les activités visées par la présente grille - Procédure de fonctionnement en mode dégradé - En cas de coopération la convention à jour Sans la grille remplie, les documents et la demande votre dossier sera jugé incomplet. Il ne pourra pas être donné suite à votre demande. Nous vous rappelons que la complétude de votre dossier conditionne sa rapidité d'instruction. | Il est attendu pour chacun des items une réponse permettant au pharmacien instructeur de juger de la conformité à la réglementation. Le cas échéant vous veillerez à joindre tout document justificatif ou élément de preuve numéroté et à indiquer dans la colonne "Eléments apportés par l'établissement" le numéro de l'annexe, la page ou le paragraphe concerné. Ces documents ou éléments de preuve peuvent être : des procédures, modes opératoires, fiche de poste, plans, habilitations, etc. Il s'agit de tout document traitant/couvrant l'attendu et permettant d'attester de la conformité.
PHASE CONTRADICTOIRE
Après le dépôt de la demande, de la grille et des documents l'accompagnant, votre dossier sera jugé complet et une notification sera envoyé à votre établissement.
Durant la phase contradictoire le pharmacien instructeur en charge de votre dossier l'évaluera.
Chaque point de la grille sera coté comme suit :
C : point conforme A : point partiellement conforme, à améliorer NC : point non conforme, à corriger NR : point non renseigné, à renseigner SO : point sans objet NE : point non examiné
Le pharmacien vous indiquera le cas échéant les mesures à prendre ou les corrections à apporter. Le cas échéant une visite du pharmacien sur place sera programmée avec vos équipes.
La grille vous sera alors renvoyée afin que vous puissiez apporter des précisions dans la colonne "Réponses de l'établissement".
PHASE FINALE
Une fois la grille renvoyée le pharmacien instructeur produira un avis final sur la demande et une décision (publiée au recueil des actes administratifs) sera prise par le Directeur Général de l'ARS.
La décision sera envoyée à l'établissement demandeur ainsi que la copie du rapport du pharmacien.

## ARS - Renseignements
STERILISATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX (I 10° R.5126-9)
I- Renseignements concernant l'instruction
N° de dossier
Motif de la demande
Inspecteur(s)
Personnes rencontrées
II- Renseignements administratifs concernant la demande d'autorisation
Qualité du demandeur :
Date de la demande :
Date de réception de la demande
Objet de la demande :
III- Renseignements administratifs concernant l'établissement
Nom de l'établissement
Adresse de l'établissement
Courriel de l'établissement
Appartenance à un groupement de coopération sanitaire (pour des activités relevant de la PUI)
Date de la dernière et de la prochaine certification HAS
IV- Renseignements administratifs concernant la stérilisation
Adresse d'implantation de la stérilisation
Téléphone
Télécopie
Courriel de la PUI ou du pharmacien responsable
Nom du Pharmacien Chargé de la Gérance de la PUI
Note on A16: Le cas échéant, date de l'arrêté ou de l'acte d'approbation, respectivement prévus aux articles L.6132-2 et L.6133-3 Préciser l'objet du syndicat ou du groupement Vérifier que la demande est conforme à l'objet du syndicat ou du groupement

## 0-activité
Référentiels | N° |  | Items | Eléments apportés par l'établissement
| A |  | ACTIVITE
| 1 |  | Services chirurgie | Nombre de blocs | Nombre de patients année N-1 | Nombre de patients année N-2
| 1 | 1 | Générale
| 1 | 2 | cardiaque
| 1 | 3 | esthétique, plastique, reconstruction
| 1 | 4 | maxillo-faciale
| 1 | 5 | orthopedie et traumato
| 1 | 6 | ophtalmo
| 1 | 7 | pediatrique
| 1 | 8 | thoracique
| 1 | 9 | vasculaire
| 1 | 10 | neuro
| 1 | 11 | Chirurgie interventionelle
| 1 | 12 | Gynécologie-Obstétrique
| 1 | 12 | Indiquer si une nouvelle activité est prévue | oui/non Si oui : nombre de blocs et prévisionnel patients
| 2 |  | Stérilisation
| 2 | 1 | Emplacement physique dans l'établissement | Décrire et fournir les plans
| 2 | 2 | DMI | oui/non
| 2 | 3 | Stérilisation et désinfection des endoscopes | oui/non et volume
| 2 | 4 | Sites géographiques desservis (hors coopération)
| 2 | 5 | Nombre, marque, type et date de mise en service du ou des laveurs désifecteurs.
| 2 | 6 | Nombre, marque, type et date de mise en service du ou des Autoclaves
| 2 | 7 | Nombre, marque, type et date de mise en service du ou des bacs à ultrasons
| 2 | 8 | Nombre, marque, type et date de mise en service du ou des tunnels de lavage
| 2 | 9 | Nombre, marque, type et date de mise en service du ou des stérilisateurs basse tmpérature
| 3 |  | Stérilisation - personnel
| 3 | 1 | Nom et ETP destinés à la stérilisation du ou des pharmaciens
| 3 | 2 | ETP destinés à la stérilisation du ou des préparateurs
| 3 | 3 | ETP destinés à la stérilisation du ou des IBODE
| 3 | 4 | ETP destinés à la stérilisation des agents de stérilisation
| 3 | 5 | Nombre de personnes certifiées à la conduite d'autoclave par le pharmacien
| 4 |  | Stérilisation - activité | Année N-1 | Année N-2
Charge réalisée en UO-Sté Blocs
Recommandations SF2S | 4 | 1 | Nombre de DM stérilisés à l'unité
| 4 | 2 | Nombre de compositions stérilisés comportant de 2 à 10 DM
| 4 | 3 | Nombre de compositions stérilisés comportant de 11 à 60 DM
| 4 | 4 | Nombre de compositions stérilisés comportant >60 DM
| 4 | 5 | Nombre de compositions stérilisés comportant des DM en prêt
Charge réalisée en UO-Sté odonto
Recommandations SF2S | 4 | 6 | Nombre de DM stérilisés à l'unité
| 4 | 7 | Nombre de compositions stérilisés

## 1-Orga & Personnel
Référentiels | N° |  |  | Items | Eléments apportés par l'établissement | Cotation | Remarques de l'inspecteur | Réponses de l'établissement | Avis de l'inspecteur | Cotation | Sur place
| B |  |  | ORGANISATION GENERALE
L.5126-1 CSP BPPH LD1 3 | B | 1 |  | Hormis la prédésinfection, les opérations de préparation des dispositifs médicaux stériles sont mises en oeuvre intégralement par la pharmacie à usage intérieur : Nettoyage, Conditionnement, Stérilisation, Stockage et mise à disposition
BPPH LD1 4.1 | B | 2 |  | Système de garde et d'astreinte opérationnelle pour assurer la continuité de l'activité de stérilisation défini par les instances compétentes de l'établissement
R.6111-20 | B | 3 |  | Indiquer si réalisation par un tiers d'une partie des opérations de stérilisation: nom adresse et autorisation
| C |  |  | PERSONNEL | [6 empty] | 1
| C | 1 |  | Responsabilités & organisation
BPPH LD1-4.2 | C | 1 | 1 | Autorité technique du pharmacien chargé de la gérance sur le personnel affecté à la stérilisation. Le cas échéant, document écrit du pharmacien gérant donnant délégation de la responsabilité de la stérilisation à un autre pharmacien. Délégation portée à la connaissance du représentant légal de l’établissement et du RAQ (Responsable Assurance Qualité).
R.6111-21 BPPH LD1-4.3 | C | 1 | 2 | Responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation (RAQ) désigné. Personne compétente et d'un niveau de qualification technique dans le domaine de la stérilisation au moins égal à celui du pharmacien ou du médecin utilisateur. Merci d'indiquer son nom, sa qualité et son temps de travail en stérilisation en ETP.
BPPH LD1 3 et 4.2 | C | 1 | 3 | Organigramme établi par le pharmacien responsable de l'activité
BPPH LD1 3 | C | 1 | 4 | Responsabilité de l'exécution de chaque opération de préparation des dispositifs médicaux stériles définie et consignée par écrit
BPPH LD1-4.2 et 5 | C | 1 | 5 | Fiches de poste établies pour tous les personnels (établies par le pharmacien responsable)
| C | 2 |  | Adéquation à la charge de travail
BPPH 3 | C | 2 | 1 | Adéquation de l'effectif pharmacien avec le volume d'activité Le remplacement est prévu par du personnel de qualification équivalente
| C | 2 | 2 | Adéquation de l'effectif non pharmacien avec le volume d'activité Le remplacement est prévu par du personnel de qualification équivalente
| C | 3 |  | Formation & habilitation | [6 empty] | 1
BPPH LD1-4.2 | C | 3 | 1 | Personnels habilités à libérer les charges désignés par le pharmacien responsable
BPPH LD1 5 | C | 3 | 2 | Formation initiale et continue adaptée à chaque poste et déterminée par le pharmacien responsable Validation et enregistrement des formations Thèmes obligatoires : stérilisation, conduite d'autoclave, AQ, hygiène et sécurité Formation à la conduite d'autoclave obligatoire pour les agents utilisant les autoclaves
BPPH LD1 5 | C | 3 | 3 | Tenue du personnel adaptée Zone de nettoyage : protection contre toute contamination ou blessure accidentelle (coiffe, gants, tablier, lunettes protectrices) Secteur conditionnement : cheveux et barbe recouvert,'utilisation de maquillage déconseillée, port de bijoux interdit, ongles coupés courts | [6 empty] | 1
BPPH LD1 5 | C | 3 | 4 | Procédure d'hygiène du personnel : règles d'habillage selon les postes, lavage des mains, circuits | [6 empty] | 1

## 2- Locaux
Référentiels | N° |  | Items | Eléments apportés par l'établissement | Cotation | Remarques de l'inspecteur | Réponses de l'établissement | Avis de l'inspecteur | Cotation | Sur place
| D |  | LOCAUX | [6 empty] | 1
BPPH LD1 3 | D | 1 | Intégralité des étapes (c'est-à-dire exception faite de la pré-désinfection) effectuées dans des locaux affectés à cette activité et visés dans l'autorisation de la PUI : nettoyage, conditionnement, stérilisation, libération des charges, stockage et mise à disposition | [6 empty] | 1
BPPH LD1 2 et 6.1 | D | 2 | Implantation adaptée * centralisation des activités * Communication aisée avec les services utilisateurs | Founir les plans cotés des locaux avec la superficie et la destination de chaque pièce
BPPH LD1 6.1 Recommandations ANAP | D | 3 | Superficie adaptée aux volumes traités | Founir les plans cotés des locaux avec la superficie et la destination de chaque pièce
BPPH LD1 5 et 6.1 | D | 4 | Accès contrôlé aux locaux. Respect des consignes d'hygiène par les personnes extérieures au service de stérilisation autorisées à pénétrer | [6 empty] | 1
BPPH LD1 6.1 | D | 5 | Locaux permettant le respect des procédures d'hygiène, d'habillage et de lavage des mains (vestiaire sas d'habillage, lavabos…) | Founir les plans cotés des locaux avec la superficie et la destination de chaque pièce | [5 empty] | 1
BPPH LD1 6.1. | D | 6 | Surfaces apparentes lisses, imperméables, sans fissures et sans recoins ( y compris les plafonds) Nettoyage aisé et limitant l'accumulation et la libération de particules. | [6 empty] | 1
BPPH LD1 6.1 | D | 7 | Gestion des flux maîtrisé (personnes et matériels). Disposition des locaux et procédures de circulation des DM permettant: * la marche en avant * La séparation du flux personnel et matériel * d'éviter tout risque de confusion ou de contamination entre DM stériles et non stériles (séparation des circuits "propre" et "sale") | Founir des plans des locaux avec les flux de personnels et de matières | [5 empty] | 1
BPPH LD1 6.1 | D | 8 | Séparation physique des opérations de réception et de nettoyage de celles de conditionnement. | [6 empty] | 1
BPPH LD1 6.1 | D | 9 | Le cas échéant tri et pliage du linge réalisés dans un local séparé. | [6 empty] | 1
BPPH LD1 15.2 | D | 10 | Local ou zone de stockage spécifique pour les DMS prêts à être dispensés. Zone distincte du stockage de fournitures non stériles
BPPH LD1 6.1 | D | 11 | Procédure d'entretien des locaux décrivant les méthodes, les produits à employer, la fréquence, l'équipement à utiliser, le personnel désigné et les enregistrements à effectuer.
BPPH LD1 6.1 | D | 12 | Procédure relative aux modalités de vérification du bionettoyage au moyen de contrôles microbiologiques de surface (en particulier dans la ZAC) : fréquence, cartographie, limites selon les zones
| E |  | ZONE A ATMOSHPERE CONTROLEE (ZAC)
BPPH LD1 6.2 | E | 1 | Caractéristiques particulaire de la classe 8 de la norme NF EN ISO 14644-1 au minimum dans chacune des zones de conditionnement, au repos, en l'absence de personnel, à l'arrêt de toute activité, après un temps d'épuration de vingt minutes au minimum. | Fournir le dernier diagnostic effectué
BPPH LD1 6.2 | E | 2 | Contamination microbiologique de l'air "en activité" conforme aux limites recommandées (≤ 200 UFC/m3)
BPPH LD1 6.2 | E | 3 | Procédure décrivant l'organisation et la fréquence des contrôles d'environnement de la ZAC par du personnel compétent et des méthodes validées.
BPPH LD1 6.2 | E | 4 | Gradient de pression positif (surpression) entre les zones de conditionnement et les zones environnantes d'exigences inférieures. Gradient de pression contrôlés et tracés
BPPH LD1 6.2 | E | 5 | Maintenance préventive et curative assurée par du personnel maîtrisant l'installation de traitement d'air; Enregistrement des opérations de maintenance

## 3-Matériels
Référentiels | N° |  |  | Items | Eléments apportés par l'établissement | Cotation | Remarques de l'inspecteur | Réponses de l'établissement | Avis de l'inspecteur | Cotation | Sur place
| F |  |  | MATERIELS | [6 empty] | 1
| F | 1 |  | Généralités
BPPH LD1 7 | F | 1 | 1 | Matériel conforme aux spécifications des normes (EN NF 15883) et des recommandations
BPPH LD1 7 | F | 1 | 2 | Acquisition des équipements après accord du pharmacien en lien avec le RAQ
BPPH LD1 7 | F | 1 | 3 | Qualification avant première utilisation et requalifications planifiées selon recommandations des fabricants
BPPH LD1 7 | F | 1 | 4 | Instructions d'utilisation des équipements accessibles aux utilisateurs
BPPH LD1 7 | F | 1 | 5 | Plan de maintenance documenté et planifié Maintenance assurée par du personnel formé Contrats de maintenance éventuels disponibles
BPPH LD1 7 | F | 1 | 6 | Enregistrement de toute intervention préventive ou curative (nom, qualité intervenant, nature, date des opérations) avec signalement au pharmacien et au RAQ
| F | 1 | 7 | Procédure dégradée prévue pour faire face aux pannes de matériels
| F | 2 |  | Equipements de stérilisation
Arrêté du 3 juin 2002 NF EN 17665-1 | F | 2 | 1 | autoclaves conformes aux exigeances légales et à leur spécifications
Arrété du 20 novembre 2017 | F | 2 | 2 | Générateurs de vapeur soumis aux contrôles décrits dans l'arrêté relatif aux éuipements sous pression (2 ans et 10 ans) : * Inspection périodique tous les 2 ans * "requalification périodique" tous les 10 ans (ex épreuve décennale)
Arrêté du 3 juin 2002 NF EN 14937 | F | 2 | 3 | Stérilisateurs soumis aux règles de sécurité de la norme NF EN 61010-2-040 (2015)
BPPH LD1 12 | F | 2 | 4 | En cas de nouvel appareil ou d'appareil non évalué lors de la précédente autorisation : Validation initiale du procédé de stérilisation (démontre que le procédé de stérilisation choisi peut être appliqué à la charge de stérilisation de façon efficace). Généralement effectué par le fabriquant (correspond à la qualification d'installation et à la qualifiication opérationnelle).
BPPH LD1 12 EN 17665-2 | F | 2 | 5 | Modalités définies pour la requalification annuelle (QP) ou à chaque modification importante (QO) définies : - Qualification opérationnelle (QO) : démonstration que l'équipement assurera le procédé de stérilisation - Qualification de preformance (QP) : démonstration que l'équipement aura exposé le DM au prcoédé de stérilisation requis Résultats de qualification évalués et consignés dans des rapports concluant à une conformité à la norme de référence. | dernier rapport + procédure (plan annuel, archivage, etc.)
| F | 3 |  | Traitement de l'eau
BPPH LD1 §6.3 | F | 3 | 1 | Qualité de l'eau évaluée, maîtrisée et surveillée (type et fréquence des analyses)
BPPH LD1 §6.3 | F | 3 | 2 | Analyses complétées par des études microbiologiques de germes opportunistes (fréquence, type de germes)
BPPH LD1 §6.3 | F | 3 | 3 | Maîtrise de la qualité de l'eau utilisée pour le rinçage final et pour la production de vapeur : * Compatible avec le processus de stérilisation * Ne provoque pas d'altération des équipements de lavage et de stérilisation, et de l’instrumentation chirurgicale. * Conforme aux recommandations des fabricants d'équipements pour la conductivité, le pH, la dureté, la concentration en ions et la concentrations limites d’impuretés
| F | 3 | 4 | Maintenance préventive et curative organisée des osmoseurs et adoucisseurs
BPPH LD1 6.3 | F | 3 | 5 | Maintenance préventive des réseaux de tuyauterie organisée
| F | 4 |  | Autres
BPPH LD1§9 NF15883 | F | 4 | 1 | Validation initiale du procédé de nettoyage en Laveur désinfecteur: qualification à l'installation (QI), qualification opérationnelle (QO) et qualification de performance (QP). Modalités et périodicité de requalification déterminées : annuelle, en cas de modification importante, en cas de dysfontionnement Résultats de qualification consignés dans des rapports concluant à une conformité à la norme de référence.
BPPH LD1 §7 | F | 4 | 2 | Appareils de mesure et d'enregistrement des paramètres critiques étalonnés à intervalles définis. Documents de contrôle conservés
BPPH 3.4 | F | 4 | 3 | Logiciels de stérilisation : validation, paramétrage, accès contrôlés, modalités de modification et maintenance prévus. Ces logiciels doivent s'intégrer dans le système d’information de l’établissement et permettre l’informatisation du circuit des produits gérés par la pharmacie.
BPPH LD1 §10 | F | 4 | 4 | Matériel de conditionnement (thermosoudeuses notamment) régulièrement vérifié, entretenu et contrôlé (température et force d'écrasement, qualité du scellage)

## 4-Stérilisation
Référentiels | N° |  |  | Items | Eléments apportés par l'établissement | Cotation | Remarques de l'inspecteur | Réponses de l'établissement | Avis de l'inspecteur | Cotation
| G |  |  | STERILISATION
| G | 1 |  | Pré-désinfection
BPPH LD1 §4.3 et 9.1 | G | 1 | 1 | Pré-désinfection chimique par immersion réalisée le plus rapidement possible après utilisation selon une procédure approuvée par le responsable du système permettant d'assurer la qualité.
BPPH LD1 §4.3 et 9.1 | G | 1 | 2 | Pré-désinfection chimique effectuée en laveur-désinfecteur. La prédésinfection par immersion n'est pas nécessaire si le nettoyage des DM est effectué immédiatement après emploi dans un laveur-desinfecteur qualifié à proximité immédiate du lieu d'utilisation
BPPH LD1 1 et 2 | G | 1 | 3 | Procédure pré-désinfection par immersion précisant : * le personnel en charge de cette étape, la tenue à revêtir * le produit à utiliser, sa concentration et le temps de contact, les précautions d'utilisation, * la fréquence de renouvellement du bain et les conditions d'évacuation des bains, * les modalités d'enregistrement des opérations, * la conduite à tenir en cas de patients ou acte à risque, * Les DM à démonter et/ou à écouvilloner avant prédésinfection * la conduite à tenir en cas de DM utilisés pendant les heures de fermeture de la stérilisation
Recommandations | G | 1 | 4 | En cas de pré-désinfection manuelle il est recommandé que les bacs : - soient en nombre suffisant - présentent un couvercle qui permet de limiter les émanations - Contiennent un panier de lavage facilitant le retrait des DMR immergés. - résistants au point de vue mécanique ou chimique. - Non détériorés par les produits de prétraitement ni lors d’une procédure d’inactivation des prions. - peuvent s’intégrer à un dispositif de transport ou être utilisé pour - doivent être de dimensions adaptées aux paniers et instruments pour permettre leur immersion totale. - conçus pour pouvoir être manipulés, nettoyés et séchés aisément y compris en cabine de lavage - Entretien manuel ou mécanisé est réalisé après chaque utilisation. - Rincés et séchés avant stockage - ont une jauge adaptée au type de prédésinfection
Recommandations | G | 1 | 5 | Présence systématique d'une fiche de liaison avec le service utilisateur ayant réalisé la prédésinfection. Pour les cas de prédésinfection par immersion la fiche doit mentionner : * L'heure d'immersion ou la notification du temps d'immersion, * Identité de la personne en charge de la prédésinfection * Identification du patient * Mention des facteurs du risque ATNC * Identification des DM (étiquettes par exemple)
| G | 2 |  | Contrôle du risque de transmission des ESST (dont la maladie de Creutzfeldt Jakob)
instruction n°449 du 1/12/2011 (fiche n°1) Circulaire n° 435 du 23/09/2005 | G | 2 | 1 | Identification des 2 types de patients (procédure et questionnaire préanesthésique) * Patients ni suspects ni atteints : * Patients suspects ou atteints d'E.S.T :
instruction n°449 du 1/12/2011 (fiche n°1) Circulaire n° 435 du 23/09/2005 | G | 2 | 2 | Identification des actes invasifs à risque effectués dans l'établissement selon l'infectiosité des tissus et le niveau de risque des patients:
instruction n°449 du 1/12/2011 | G | 2 | 3 | Signalement par le bloc opératoire ou les services utilisateurs au service stérilisation des actes et patients à risque
instruction n°449 du 1/12/2011 Circulaire n° 435 du 23/09/2005 | G | 2 | 4 | Traitements spécifiques prévus et appliqués à chaque étape des opérations de stérilisation, tenant compte des facteurs de risques liés au patient et à la nature des actes (voir fiche 3 de l'instruction)
| G | 3 |  | Nettoyage
BPPH LD1 §9.2 | G | 3 | 1 | Nettoyage réalisé systématiquement avant le conditionnement
BPPH LD1 §9.2 | G | 3 | 2 | Nettoyage également des: * Conteneurs * Plateaux réutilisables * DM déconditionnés (qu'ils soient utilisés ou non) * DM neufs livrés non stériles (nettoyage selon les recommandations du fabricant) * Bacs de prédésinfection et chariots de transport
BPPH LD1 §9.2 | G | 3 | 3 | Chaque fois que possible, les DM sont nettoyés dans une machine à laver adaptée et qualifiée. Procédure fixant les programmes à utiliser et les plans de chargement des laveurs-désinfecteurs
BPPH LD1 §9.2 | G | 3 | 4 | Mode opératoire fixant les opérations de nettoyage manuel et/ou automatique selon les DM. Définition des types de DM devant subir un lavage en bac à ultra-sons
BPPH LD1 §9.2 | G | 3 | 5 | Mode opératoire fixant les produits lessiviels à utiliser en fonction des DM (prise en compte des recommandations du fabricant, des risques d'altération)
BPPH LD1 §9.2 | G | 3 | 6 | Modalités de validation du cycle de lavage en désinfecteur fixées
BPPH LD1 §9.2 | G | 3 | 7 | Rinçage et séchage efficace et non contaminant
BPPH LD1 §9.2 | G | 3 | 8 | A la fin de l'étape de nettoyage, vérification: * De la propreté des composants du DM et du DM remonté (évaluation de la nécessité éventuelle d'un nouveau nettoyage avant conditionnement) * De l'absence éventuelle de détérioration
| G | 4 |  | Conditionnement
BPPH LD1 §10 | G | 4 | 1 | Durée maximale entre le nettoyage et le conditionnement établie et vérifiée (la plus courte possible)
Recommandations | G | 4 | 2 | Fiches validées par les praticiens et IBODE définissant le contenu précis des recompositions
BPPH LD1 §10 | G | 4 | 3 | Procédure décrivant les méthodes de conditionnement : pliage, disposition des DM dans l'emballage, emballage secondaire, conteneur, vérifications La disposition des objets dans l’emballage doit permettre la bonne pénétration de l'agent stérilisant et une extraction aseptique du DM L'utilisation et les caractéristiques d’un éventuel emballage secondaire sont déterminées en fonction des risques de détérioration de l’emballage primaire jusqu’à son utilisation.
BPPH LD1 §10 | G | 4 | 4 | Matériaux et systèmes d'emballage conformes aux normes et spécifications en vigueur DM classe I, norme NF EN 868) Conservation avant utilisation conformément aux recommandations du fabricant
BPPH LD1 §10 | G | 4 | 5 | Vérification des conteneurs avant chaque stérilisation : contrôle visuel du joint du couvercle, du porte-filtre, absence de choc, présence et fonctionnement du dispositif garantissant l'intégrité de la fermeture (clip…)
BPPH LD1 §10 | G | 4 | 6 | Vérification de la fermeture de chaque emballage
BPPH LD1 §10 | G | 4 | 7 | Indicateur de passage obligatoire sur chaque emballage
| G | 5 |  | Stérilisation
Généralités
BPPH LD1 §11 | G | 5 | 1 | Le cycle de stérilisation comporte dans tous les cas une Phase d'évacuation de l'air (purge d'air) afin d'assurer la répartition homogène de l'agent stérilisant au sein de la charge
BPPH LD1 §11 | G | 5 | 2 | Le ou les procédés de stérilisation sont validés. La validation doit être répétée à intervalles déterminés par le responsable du SMQ stérilisation en lien avec le pharmacien et à chaque modification importante
BPPH LD1 §11 | G | 5 | 3 | Plans de charge déterminés conformément aux données de validation et selon des procédures pré établies
BPPH LD1 §11 | G | 5 | 4 | Surveillance du bon déroulement du cycle en cours de stérilisation
BPPH LD1 §11 | G | 5 | 5 | Enregistrement de chaque cycle de stérilisation avec utilisation éventuelle d'indicateurs physico-chimiques et microbiologiques
BPPH LD1 §11 | G | 5 | 6 | Déchargement du stérilisateur après complet refroidissement et en respectant les consignes de sécurité
BPPH LD1 §11 | G | 5 | 7 | Système permettant de respecter le nombre maximal de restérilisations éventuellement indiqué par le fabricant du dispositif médical (traçabilité des DM et des opérations effectuées)
Stérilisation Vapeur d'eau
BPPH LD1 11 | G | 5 | 8 | Stérilisation à la vapeur d'eau (134°C-18 min) de tout dispositif médical présenté par son fournisseur comme autoclavable (exclusion de tout autre mode de traitement)
ISO 17665-1 | G | 5 | 9 | Emballages utilisés conformes aux normes ISO 11607-1 et 2
BPPH LD1 §11 | G | 5 | 10 | Existence d'un mode opératoire décrivant le fonctionnement de l'autoclave, les paramètres, les plans de charge, les enregistrements, le déchargement
BPPH LD1 §12.2 | G | 5 | 11 | Réalisation d'un essai de pénétration de la vapeur avant chaque mise en service et au moins une fois par 24h (Test Bowie Dick) | préciser le type et la marque du test mis en œuvre (papier, électronique, etc.)
| G | 6 |  | Contrôles et libération
BPPH LD1 §12.2 & §12.3 | G | 6 | 1 | Existence d'une procédure relative aux contrôles et à la libération des charges
BPPH LD1 §12.2 | G | 6 | 2 | Vérification de l'obtention des paramètres de stérilisation à chaque fin de cycle : lecture des indicateurs (dont les indicateurs de passage sur chaque emballage) et des enregistrements
BPPH LD1 §12.2 | G | 6 | 3 | Vérification de l'intégrité et de la siccité des emballages
BPPH LD1 §12.3 | G | 6 | 4 | Libération des charges par la personne habilité désignée par le pharmacien au vu de la conformité de l'ensemble des contrôles. Libération attestée par sa signature
BPPH LD1 §16 | G | 6 | 5 | En cas de produit ou de procédé non conforme, décision prise par le pharmacien justifiée et consignée (mise au rebut, retraitement, acceptation par dérogation selon une procédure documentée)
BPPH LD1 §14 | G | 6 | 6 | Constitution d'un dossier de stérilisation, conservé 5 ans, permettant la traçabilité du procédé comportant : * Date et numéro du cycle * Identification du stérilisateur * Liste des DM contenus dans la charge * Documents démontrant le respect des procédures des différentes étapes de la stérilisation * Enregistrement du cycle * Résultats des contrôles effectués * Document de libération de la charge signé par la personne habilitée
| G | 7 |  | ETIQUETAGE
BPPH LD1 §13 | G | 7 | 1 | Identification des DMS sur l'emballage au moyen d'un marquage indélébile et préservant l'intégrité de l'emballage (étiquette, code barre…)
BPPH LD1 §13 | G | 7 | 2 | Traçabilité sur les emballages permettant : * de tracer le processus de stérilisation * De connaître la DLU * D'indiquer les conditions particulières de stockage et de manutention si nécessaire | Fournir un exemple (photo ou autre)
Note on E39: exemple : masques laryngés

## 5-Stockage
Référentiels | N° |  |  | Items | Eléments apportés par l'établissement | Cotation | Remarques de l'inspecteur | Réponses de l'établissement | Avis de l'inspecteur | Cotation
| H |  |  | STOCKAGE
| H | 1 |  | Stockage et transport vers les services utilisateurs
BPPH LD1 §15.1 | H | 1 | 1 | Locaux et équipements de stockage aciles à entretenir et entretenus. Ils ne génèrent pas de particules ou source d'altération des emballages
BPPH LD1 §15.2 | H | 1 | 2 | Stockage des DMS à l'abri de la lumière solaire directe, de l'humidité, des contaminations
BPPH LD1 §15.2 | H | 1 | 3 | Système de stockage permettant une gestion rationnelle et adaptée des DMS (pas d'entassement, de surcharge, de risque de rupture de l'intégrité des emballages, péremptions gérées) Pas de stockage au sol
BPPH LD1 §15.2 | H | 1 | 4 | Si nécessaire, possibilité d'un emballage secondaire de protection (sachet plastique, caisse, bac…) pouvant regrouper un ou plusieurs DM. Cet emballage secondaire doit porter un étiquatage adapté
BPPH LD1 15.3 | H | 1 | 5 | Transport dans des bacs, conteneurs, armoires propres et régulièrement entretenus (procédure), non générateurs de particule Dispositifs permettant de préserver l'intégrité des emballages (pas d'entassement, de surcharge…)
BPPH LD1 15.3 | H | 1 | 6 | Enregistrement de la nature, de la quantité des DMS délivrés et de la date et lieu de livraison sur un document conservé par la PUI et le service utilisateur
| H | 2 |  | Stockage dans les services utilisateurs
BPPH LD1 15.4 | H | 2 | 1 | Zone de stockage spécifique à l'abri de la lumière solaire directe, de l'humidité et des contaminations
BPPH LD1 15.4 | H | 2 | 2 | Volume du lieu de stockage adapté au stock détenu : pas de surcharge, d'entassement, de plicatures
BPPH LD1 15.5 | H | 2 | 3 | Stockage dans l'emballage secondaire ou rangements permettant d'assurer un rôle de protection des emballages primaires

## 6-Système qualité
Référentiels | N° |  |  | Items | Eléments apportés par l'établissement | Cotation | Remarques de l'inspecteur | Réponses de l'établissement | Avis de l'inspecteur | Cotation
| I |  |  | ASSURANCE QUALITE - DOCUMENTATION
R.6111-21 CSP BPPH LD1 §3 | I | 1 | 1 | Système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des DM défini dans les respect des BPPH et des normes en vigueur.
R.6111-21 CSP BPPH LD1 §3 | I | 1 | 2 | Organisation, procédures et moyens permettant de garantir le maintien de l'état stérile jusqu'à utilisation décrits dans un Système documentaire formalisé Manuel qualité rédigé
BPPH LD1 §4.3 | I | 1 | 3 | Présentation par le RAQ d'un rapport d’activité annuel au représentant légal de l’établissement
BPPH LD1 §16 | I | 1 | 4 | Traitement des non-conformités et réclamations (liées à la qualité de la prestation pharmaceutique) et mise en place d'actions correctives et préventives prévues (procédures, enregistrement)
BPPH §1.5 | I | 1 | 5 | Audits internes et externes planifiés. Procédure d'audit et rapport d'audits disponibles
| I | 1 | 6 | Correspondant local de materiovigilance désigné et connu
| I | 1 | 7 | Procédure de gestion des retraits de lots validée et diffusée
BPPH LD1 §4.2 | I | 1 | 8 | En cas de sous-traitance, participation du pharmacien responsable à l’élaboration du cahier des charges et à l’élaboration des conventions établies en application de l’article L. 5126-3 du code de la santé publique
BPPH LD1 §17 | I | 1 | 10 | Si la PUI fait sous-traiter certaines opérations, accès possible au système documentaire de l'établissement prestataire

## 7-Activité coopération
Référentiels | N° |  | Items | Eléments apportés par l'établissement
| J |  | ACTIVITE
| 1 |  | Stérilisation - Coopération pour le compte d'un autre établissement
Nom, adresse des établissements
Personnel dédié aux coopérations
| 1 | 1 | Nom et ETP destinés à la stérilisation du ou des pharmaciens
| 1 | 2 | ETP destinés à la stérilisation du ou des préparateurs
| 1 | 3 | ETP destinés à la stérilisation du ou des IBODE
| 1 | 4 | ETP destinés à la stérilisation des agents de stérilisation
| 1 | 5 | Nombre de personnes certifiées à la conduite d'autoclave par le pharmacien
|  |  | Charge réalisée en UO-Sté Blocs | Année N-1 | Année N-2
Recommandations SF2S | 1 | 6 | Nombre de DM stérilisés à l'unité
| 1 | 7 | Nombre de compositions stérilisés comportant de 2 à 10 DM
| 1 | 8 | Nombre de compositions stérilisés comportant de 11 à 60 DM
| 1 | 9 | Nombre de compositions stérilisés comportant >60 DM
| 1 | 10 | Nombre de compositions stérilisés comportant des DM en prêt
Charge réalisée en UO-Sté odonto
Recommandations SF2S | 1 | 10 | Nombre de DM stérilisés à l'unité
| 1 | 11 | Nombre de compositions stérilisés

## 8-Coopération
Référentiels | N° |  |  | Items | Eléments apportés par l'établissement | Cotation | Remarques de l'inspecteur | Réponses de l'établissement | Avis de l'inspecteur | Cotation
Si l'autorisation de coopération est présentée conjointement avec l'autorisation de l'établissement (Onglets 1 à 6) ne remplir QUE les sections K61 à K65, K7 et K8 du présent onglet Attention si vous coopérer pour le compte de plusieurs établissements cet onglet sera à dupliquer
| K |  |  | COOPERATION
| K | 1 |  | Organisation générale
| K | 1 | 1 | Etablissement bénéficiaire : nom, adresse, et personne responsable (nom, qualité, adresse)
R.5126-9 | K | 1 | 2 | Existence d'une convention entre les établissement | Fournir la convention
L.5126-1 CSP BPPH LD1 3 | K | 1 | 3 | Hormis la prédésinfection, les opérations de préparation des dispositifs médicaux stériles sont mises en oeuvre intégralement par la pharmacie à usage intérieur : Nettoyage, Conditionnement, Stérilisation, Stockage et mise à disposition
BPPH LD1 4.1 | K | 1 | 4 | Système de garde et d'astreinte opérationnelle pour assurer la continuité de l'activité de stérilisation défini par les instances compétentes de l'établissement
| K | 2 |  | Personnel
Responsabilités & organisation
BPPH LD1-4.2 | K | 2 | 1 | Autorité technique du pharmacien chargé de la gérance sur le personnel affecté à la stérilisation. Le cas échéant, document écrit du pharmacien gérant donnant délégation de la responsabilité de la stérilisation à un autre pharmacien. Délégation portée à la connaissance du représentant légal de l’établissement et du RAQ (Responsable Assurance Qualité).
R.6111-21 BPPH LD1-4.3 | K | 2 | 2 | Responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation (RAQ) désigné. Personne compétente et d'un niveau de qualification technique dans le domaine de la stérilisation au moins égal à celui du pharmacien ou du médecin utilisateur. | nom, qualité et temps de travail en ETP
BPPH LD1 §3 | K | 2 | 3 | Responsabilité de l'exécution de chaque opération de préparation des dispositifs médicaux stériles définie et consignée par écrit
Adéquation à la charge de travail
BPPH §3 | K | 2 | 4 | Adéquation de l'effectif pharmacien avec le volume d'activité Le remplacement est prévu par du personnel de qualification équivalente
| K | 2 | 5 | Adéquation de l'effectif non pharmacien avec le volume d'activité Le remplacement est prévu par du personnel de qualification équivalente
Formation & habilitation
BPPH LD1 §5 | K | 2 | 6 | Formation initiale et continue adaptée à chaque poste et déterminée par le pharmacien responsable Validation et enregistrement des formations Thèmes obligatoires : stérilisation, conduite d'autoclave, AQ, hygiène et sécurité Formation à la conduite d'autoclave obligatoire pour les agents utilisant les autoclaves
| K | 3 |  | Locaux
BPPH LD1 §3 | K | 3 | 1 | Intégralité des étapes (c'est-à-dire exception faite de la pré-désinfection) effectuées dans des locaux affectés à cette activité et visés dans l'autorisation de la PUI : nettoyage, conditionnement, stérilisation, libération des charges, stockage et mise à disposition | [6 empty] | 1
BPPH LD1 §6.1 Recommandations ANAP | K | 3 | 2 | Superficie adaptée aux volumes supplémentaires traités | Founir les plans cotés des locaux avec la superficie et la destination des zones ou des pièces dédiées à cette actvité de coopération
BPPH LD1 15.2 | K | 3 | 3 | Local ou zone de stockage spécifique pour les DMS prêts à être transportés. Zone distincte du stockage de fournitures non stériles
BPPH LD1 6.1 | K | 3 | 4 | Procédure d'entretien des locaux décrivant les méthodes, les produits à employer, la fréquence, l'équipement à utiliser, le personnel désigné et les enregistrements à effectuer.
| K | 4 |  | ZAC
BPPH LD1 6.2 | K | 4 | 1 | Caractéristiques particulaire de la classe 8 de la norme NF EN ISO 14644-1 au minimum dans chacune des zones de conditionnement, au repos, en l'absence de personnel, à l'arrêt de toute activité, après un temps d'épuration de vingt minutes au minimum. | Fournir le dernier diagnostic effectué
BPPH LD1 6.2 | K | 4 | 2 | Contamination microbiologique de l'air "en activité" conforme aux limites recommandées (≤ 200 UFC/m3)
BPPH LD1 6.2 | K | 4 | 3 | Procédure décrivant l'organisation et la fréquence des contrôles d'environnement de la ZAC par du personnel compétent et des méthodes validées.
| K | 5 |  | Equipements
| K | 5 | 1 | Indiquer si le surcoit d'activité implique l'achat ou la réservation d'équipement (autoclave, laveur, etc.).
BPPH LD1 7 | K | 5 | 2 | Si oui : Matériel conforme aux spécifications des normes (EN NF 15883) et des recommandations
BPPH LD1 7 | K | 5 | 3 | Si oui : Acquisition des équipements après accord du pharmacien en lien avec le RAQ
BPPH LD1 7 | K | 5 | 4 | Plan de maintenance documenté et planifié Maintenance assurée par du personnel formé Contrats de maintenance éventuels disponibles
BPPH LD1 7 | K | 5 | 5 | Enregistrement de toute intervention préventive ou curative (nom, qualité intervenant, nature, date des opérations) avec signalement au pharmacien et au RAQ
| K | 5 | 6 | Procédure dégradée prévue avec le bénéficiaire pour faire face aux pannes de matériels
| K | 6 |  | Stérilisation
|  |  |  | Pré-désinfection | La prédésinfection est exclue des opérations sous-traitées. Partie J à J à remplir par l'établissement bénéficaire de la sous-traitance.
BPPH LD1 §4.3 et 9.1 | K | 6 | 1 | Pré-désinfection chimique par immersion réalisée le plus rapidement possible après utilisation selon une procédure approuvée par le responsable du système permettant d'assurer la qualité.
BPPH LD1 §4.3 et 9.1 | K | 6 | 2 | Pré-désinfection chimique effectuée en laveur-désinfecteur. La prédésinfection par immersion n'est pas nécessaire si le nettoyage des DM est effectué immédiatement après emploi dans un laveur-desinfecteur qualifié à proximité immédiate du lieu d'utilisation
BPPH LD1 1 et 2 | K | 6 | 3 | Procédure pré-désinfection par immersion précisant : * le personnel en charge de cette étape, la tenue à revêtir * le produit à utiliser, sa concentration et le temps de contact, les précautions d'utilisation, * la fréquence de renouvellement du bain et les conditions d'évacuation des bains, * les modalités d'enregistrement des opérations, * la conduite à tenir en cas de patients ou acte à risque, * Les DM à démonter et/ou à écouvilloner avant prédésinfection * la conduite à tenir en cas de DM utilisés pendant les heures de fermeture de la stérilisation
Recommandations | K | 6 | 4 | En cas de pré-désinfection manuelle il est recommandé que les bacs : - soient en nombre suffisant - présentent un couvercle qui permet de limiter les émanations - Contiennent un panier de lavage facilitant le retrait des DMR immergés. - résistants au point de vue mécanique ou chimique. - Non détériorés par les produits de prétraitement ni lors d’une procédure d’inactivation des prions. - peuvent s’intégrer à un dispositif de transport ou être utilisé pour - doivent être de dimensions adaptées aux paniers et instruments pour permettre leur immersion totale. - conçus pour pouvoir être manipulés, nettoyés et séchés aisément y compris en cabine de lavage - Entretien manuel ou mécanisé est réalisé après chaque utilisation. - Rincés et séchés avant stockage - ont une jauge adaptée au type de prédésinfection
Recommandations | K | 6 | 5 | Présence systématique d'une fiche de liaison avec le service utilisateur ayant réalisé la prédésinfection. Pour les cas de prédésinfection par immersion la fiche doit mentionner : * L'heure d'immersion ou la notification du temps d'immersion, * Identité de la personne en charge de la prédésinfection * Identification du patient * Mention des facteurs du risque ATNC * Identification des DM (étiquettes par exemple)
Contrôle du risque de transmission des ESST (dont la maladie de Creutzfeldt Jakob)
instruction n°449 du 1/12/2011 (fiche n°1) Circulaire n° 435 du 23/09/2005 | K | 6 | 6 | Identification des 2 types de patients (procédure et questionnaire préanesthésique) * Patients ni suspects ni atteints : * Patients suspects ou atteints d'E.S.T :
Contrôles et libération
BPPH LD1 §12.2 & §12.3 | K | 6 | 7 | Existence d'une procédure relative aux contrôles et à la libération des charges
BPPH LD1 §12.3 | K | 6 | 8 | Libération des charges par la personne habilité désignée par le pharmacien au vu de la conformité de l'ensemble des contrôles. Libération attestée par sa signature
BPPH LD1 §16 | K | 6 | 9 | En cas de produit ou de procédé non conforme, décision prise par le pharmacien justifiée et consignée (mise au rebut, retraitement, acceptation par dérogation selon une procédure documentée)
BPPH LD1 §14 | K | 6 | 10 | Constitution d'un dossier de stérilisation, conservé 5 ans, permettant la traçabilité du procédé comportant : * Date et numéro du cycle * Identification du stérilisateur * Liste des DM contenus dans la charge * Documents démontrant le respect des procédures des différentes étapes de la stérilisation * Enregistrement du cycle * Résultats des contrôles effectués * Document de libération de la charge signé par la personne habilitée
| K | 7 |  | Transports
|  |  |  | Transport de DM souillés (le cas échéant) | A remplir par l'établissement responsable du transport des DM souillés
| K | 7 | 1 | Etablissement responsable du transport
BPPH 3.4 & LD1.9 Recommandations | K | 7 | 2 | Acheminement des DM sales dans des conditions ne présentant aucun risque de contamination pour les personnes et l'environnement. Transport dans des bacs, conteneurs ou armoires propres, entretenus, hermétiques. NB : Les DM sont transportés immergés ou sont rincés à l'eau courante et égouttés dans les services avant transport
| K | 7 | 3 | Document de traçabilité permettant de référencer les DM envoyés au prestataire
| K | 7 | 4 | Signalement spécifique des DM "à risques"
| K | 7 | 5 | Horaires de ramassage
| K | 7 | 6 | Matériel utilisé pour le transport défini et arrimage des contenants.
| K | 7 | 7 | Formation du personnel en charge du transport (nature du matériel, contraintes horaires)
|  |  |  | Transport de DMS | A remplir par l'établissement responsable du transport des DM souillés
| K | 7 | 8 | Etablissement responsable du transport
BPPH LD1 §15.2 | K | 7 | 9 | Transoprt des DMS à l'abri de la lumière solaire directe, de l'humidité, des contaminations
BPPH LD1 15.3 | K | 7 | 10 | Transport dans des bacs, conteneurs, armoires propres et régulièrement entretenus (procédure), non générateurs de particule Dispositifs permettant de préserver l'intégrité des emballages (pas d'entassement, de surcharge…)
| K | 7 | 11 | Document de traçabilité permettant de référencer les DM renvoyés
| K | 7 | 12 | Horaires de retour
| K | 7 | 13 | Matériel utilisé pour le transport défini et arrimage des contenants permettant de garantir l'intégrité des DMS.
| K | 7 | 14 | Formation du personnel en charge du transport (nature du matériel, contraintes horaires)
| K | 7 | 15 | Traçabilité de la réception
| K | 7 | 16 | Décrire les controles effectués à réception (qui, quoi?) et leur tracabilité
BPPH, LD1, 17 | K | 7 | 17 | L'utilisation des DMS sous-traités n'est possible qu'après accord du pharmacien de l'établissement bénéficiaire
| K | 8 |  | ASSURANCE QUALITE - DOCUMENTATION
R.6111-21 CSP BPPH LD1 §3 | K | 8 | 1 | Système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des DM défini dans les respect des BPPH et des normes en vigueur.
BPPH LD1 §16 | K | 8 | 2 | Traitement des non-conformités et réclamations (liées à la qualité de la prestation pharmaceutique) et mise en place d'actions correctives et préventives prévues (procédures, enregistrement)
BPPH §1.5 | K | 8 | 3 | Audits internes et externes planifiés. Procédure d'audit et rapport d'audits disponibles
| K | 8 | 4 | Correspondant local de materiovigilance désigné et connu dans les 2 établissements (nom, qualité, adresse)
| K | 8 | 5 | Procédure de gestion des retraits de lots validée et diffusée
BPPH LD1 §4.2 | K | 8 | 6 | En cas de sous-traitance, participation du pharmacien responsable à l’élaboration du cahier des charges et à l’élaboration des conventions établies en application de l’article L. 5126-3 du code de la santé publique